## Bordereau
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 12/2018 ACHAT DE MATERIEL SCIENTIFIQUE POUR LES CENTRES DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
N°du | DESIGNATION | QTE | Prix Unitaire en Dirhams | Prix Total en Dirhams
Prix |  |  | ( Hors TVA & HDD) | ( Hors TVA & HDD)
Le Théchno- Centre de Recherche à La Faculté Des Sciences Tétouan
1 | Diffractomètre de rayons X sur poudre 1 KW | 1
SYSTEME.
Diffractomètre de rayons X évolutif de laboratoire et non de table pouvant être configuré pour différentes applications : diffraction des rayons X par les poudres, identification de phases, quantification de phases et l’analyse de la structure cristalline (affinement de structure par méthode de Rietveld) et analyse de couche mince :
ü ayant un concept de diffractomètre plug&play rendant l’instrument idéal pour les besoins variés, les environnements à plusieurs utilisateurs ainsi que pour la recherche de pointe :
ü Ayant une protection maximale contre le rayonnement. Le niveau de rayonnement maximum inférieur à 1 µSv/h dans les conditions de mesure.
| ü Norme NFC74-100 exigé |  |  |  | +
ü Sans air comprimé
A. Blocs optiques primaire
ü Montage et démontage des optiques sans outils
ü Ne nécessitant aucun alignement, hormis l’alignement usine.
ü Possibilité de faire une mise à jour plus tard vers une optique avec pilotage des optiques via l’ordinateur pour passer d’une géométrie Bragg-Brentano à faisceau. Il faudra alors un bloc motorisé avant et arrière.
B. Goniomètre
ü La justesse de position de tous les pics de diffraction est égale ou meilleure que ±0.01° (2Thêta) sur la totalité de la gamme angulaire. à l’installation sur site,
ü Goniomètre vertical : géométrie Thêta/Thêta (peut éventuellement être convertible sur site) en position verticale.
ü cercle de mesure variable jusqu’à 600mm et ouverture centrale pour montage d’accessoires variés et évolutions futures, (selon les accessoires) :
ü Positions prédéfinies à 500mm ou 560 mm.
ü Gamme angulaire : 360° (sans accessoires) ; utilisable maximale : -110° à 168° (selon les accessoires)
ü Positionnement angulaire : moteurs pas à pas avec codeurs optiques
ü Plus petit pas adressable : 0,0001°
ü Vitesse de déplacement angulaire maximale : 20°/s (selon les accessoires)
ü Garantie mécanique de 10 ans.
C. Tube Rayons X céramique à anode de cuivre au standard international
ü Porte-tube rayons X avec câble HT
ü reconnaissance tube et foyer intégré
ü Articulation pour porte-tube avec 1 degré de liberté
ü Tube de rayons X céramique Cuivre format standard international
ü foyer 0,4 x 12 mm (KFL Cu 2K) 2200W
D. Enceinte - Bâti avec électroniques
ü Enceinte de protection homologuée contre les rayons X avec deux Larges portes vitrées pour un accès aisé au goniomètre 1 seule porte.
ü Bâti avec électroniques
E. Générateur 1 kW à convertisseur haute fréquence contrôlé par le poste de travail ultra stable (50KV – 60mA) avec refroidissement interne
Caractéristiques techniques:
ü Puissance maximale : 1000 W
ü haute tension : 20-50 kV, réglable par pas de 1 Kv
ü intensité : 5-50 mA, réglable par pas de 1 mA
ü Puissance requise : 1 kVA (20 A max.)
ü stabilité: meilleure que 0,005% pour des fluctuations de l’alimentation électrique de 10%
F. Platine porte échantillon :
ü Platine avec la possibilité de mettre en rotation l’échantillon pendant la mesure ou non.
ü Porte échantillon adapté aux mesures des échantillons géologique et de recherche. Il faudra fournir au moins 3 portes échantillons pour les argiles.
ü Lot d’anneaux porte-échantillons pour poudres
G. Détecteur linéaire
Détecteur linéaire ultra-rapide au Silicium sans entretien et sans gaz ayant une bonne résolution en énergie, utilisable sans monochromateur arrière (bonne résolution en énergie) et pour différentes longueurs d’onde. Possibilité de travailler en mode 0D.
ü Détecteur silicium à pistes avec 192 canaux physique et non virtuels, avec garantie de fonctionnement de tous les canaux à la livraison
ü Détecteur à pistes de silicium avec fonctionnement garanti des 192 pistes physique et non virtuel à la livraison, garantie
ü Conditions de fonctionnement:
ØTempérature: 15°C à 30°C (éviter les changements rapides)
ØHumidité: max. 80 % humidité relative (éviter toute condensation)
H. CALCULATEUR
ü Poste informatique avec ordinateur type I5 ou plus, mémoire 4 Go ou plus, disque dur 500 Go ou plus avec système opératif Windows10™, clavier AZERY, moniteur plat 22’’
I. Logiciels :
ü Logiciels de contrôle technique, reconnaissance automatique de la configuration optique, du type de tube et de foyer, de la platine porte échantillon et du détecteur.
ü Logiciels de base comprenant :
· Logiciels de contrôle technique
· Programmes de diagnostics et d’alignement pour service technique
· Programmes de mesures et collecte des données
Ø la gestion de mesures interactives et la visualisation de toutes les informations d’état du système de diffraction.
Ø Contrôleur de tâches avec planificateur intégré et historique. Les tâches peuvent être arrêtées, détruites, reprises, redémarrées et hiérarchisées (gestion de priorités)
ü Programmes de traitement et d’analyse des données de diffraction sur poudres avec logiciel d’évaluation et identification automatique des phases dans base de données.
Ø Recherche de pics et création de données de pics, par exemple pour l’identification de phases
Ø Soustraction du fond manuelle et entièrement automatique
Ø Lissage des données (méthode Savitzky-Golay ou filtrage Fourier)
Ø Suppression du Ka2 (méthode de Rachinger)
Ø Correction du décalage en 2q et du déplacement en hauteur de l’échantillon
Ø Calcul de paramètres de profils tels que position de la raie, centre de gravité, surface intégrée, largeur à mi-hauteur, …
Ø Détermination de tailles de cristallites (méthode de Scherrer)
Ø Addition, soustraction, mise à l’échelle, normalisation et fusion de diagrammes
Ø Evaluation simultanées de plusieurs diagrammes
Ø Logiciel permettant le support des bases de données suivantes :
§ ICDD PDF2, PDF4+, PDF4/Organics, PDF4/Minerals
§ Crystallography Open Database (COD)
§ Bases de données définies par l’utilisateur
Ø Recherche simultanée dans des bases de données de référence multiples
Ø Recherche sur le diagramme complet et sur les données de pic
* Options pour l’affichage des données et création de rapports :
Ø Représentations en 2D et 3D
Ø Options d’échange de données vers et depuis n’importe quelle application Windows : copier/coller, métafichiers
Ø Fonctionnement du logiciel sous Windows 10 (64 bits).
§ Logiciel de pilotage et d’évaluation seront en français de préférence
§ Fourniture de 10 licences
ü La base de données COD (Crystallography Open Database) pouvant être installée sur les 10 postes
ü Base de données ICDD PDF-2 (1 licence monoposte)
ü Un LOGICIEL dédier à la quantification des phases par la méthode de Rietveld sera un plus
Formation approfondie
§ Une formation de type « prise en main » d’une durée de 2 journées est incluse par défaut dans l’offre. Cette formation a lieu à l’issue de la mise en service et est effectuée par l’ingénieur assurant la mise en service de l’appareil.
§ Une formation à l’utilisation du logiciel pour la quantification des phases par la méthode de Rietveld d’une durée de 2 journées sera également incluse. Elle sera effectuée sur site ou sur le site du constructeur.
2 | Microscope Electronique à Balayage (MEB) | 1
- De dernière génération simple d’utilisation qui permet l’observation en basse tension, en pression contrôlée (LV) sans préparation sur des échantillons non conducteurs, géologiques, minéraux, polymères, biologiques, hydratés etc.
- L’appareil est équipé d’une interface graphique tactile pour l’utilisation du microscope et pour le système de microanalyse intégrée.
- Une solution d’analyse EDS SDD complètement intégrée au microscope et à son logiciel.
- Le système d’analyse sera de type SDD sans Azote intégré : avec une résolution 129 eV sur Mn, <55ev sur C (ou mieux) et de la même marque que le microscope.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MEB :
- Grandissement sans aucune distorsion de l’image de x5 à x300.000 (au format Polaroïd)
- Gamme de Tension d'accélération de 500 V à 30 kV
- Gamme de Courant de sonde De 1 pA à 1 µA
Résolution en Basse Tension : (au minimum)
- en électrons secondaires : 15 nm à 1 kV ; 8 nm à 3 kV et 3 nm à 30 kV
- en électrons rétrodiffusés : 80 nm à 1 kV (10Pa) ; 6 nm à 5 kV (10Pa) et 4 nm à 30 kV (10Pa)
DETECTEURS :
- Détecteur d'électrons secondaires avec large angle solide
Détecteur d'électrons rétrodiffusés ultra rapide à faible Signal/Bruit avec 3 diodes au minimum. Ce détecteur possède 3 modes au minimum (Composition, Topographie, relief, etc.)
PLATINE ET CHAMBRE :
- Platine 5 axes (avec 3 axes motorisés au minimum X, Y et Z)
- Platine Goniométrique eucentrique
- X=80 mm, Y=40 mm,
- Z=5 mm à 48 mm en continu
- R=360° dans le plan d’inclinaison d’objet
- Tilt -10/+90°
- Mise en mémoire et rappel des coordonnées, protection d’objet avec fonction Arrêt Automatique etalarme
- Port EDS/WDS/EBSD/Cathodoluminescence,
- Ports EDS et EBSD dans l’axe du tilt.
- Taille de l'échantillon est au moins de 100 mm de diamètre.
- Système de navigation qui permet de se déplacer sur l’échantillon à partir de la photo prise par la caméra couleur
Une chambre avec axe Z motorisé en continu afin d’observer des échantillons de dimensions importantes.
OPTIQUE :
Système optique automatisé :
Ø Canon à électrons :
- Filament de tungstène précentré en usine (pas de recentrage manuel sous binoculaire)
- Alignement du canon, Chauffage du filament et polarisation du Wehnelt automatiques
Ø Etage condenseurs :
- Deux lentilles électromagnétiques avec courant d’excitation asservi
- Conservation de la focalisation lors du changement de courant de sonde
- Diaphragmes amovibles dans la colonne pour avoir accès à de plus forts courants en microanalyse
(EDS)
Ø Etage objectif :
- Mise au point de l’image facile : Toutes les conditions d’astigmatismes sont enregistrées en usine pour toutes les valeurs de tensions d’accélérations et toutes les distances de travail
- Unité de focalisation dynamique, selon la tension et le grandissement
- Dispositif de compensation de la rotation
Une cage de faraday située dans la colonne et son câble de connexion (pas sur la platine)
VIDE :
Système de pompage avec séquences de vide entièrement automatiques offrant plusieurs modes de vide notamment :
- Vide de l’ordre de 1 10-4 Pa
- Une pompe rotative avec un piège à zéolithe pour le circuit de pompage classique.
- Une pompe turbo-moléculaire
- Une réserve de vide.
- Mode Pression Variable De 1 Pa à 100 Pa avec séquence spécifique au mode « low Vac » avec contrôle automatique de la pression grâce à une jauge Pirani et affichage numérique.
- Le passage du mode HV au mode LV ou inversement, se fait sans intervention manuelle sur la chambre ou la colonne. Inutile de rajouter un diaphragme différentiel ou autres.
Piège à Zéolithes entre la pompe primaire pour le LV et la chambre au mode LV
SYSTEME D’EXPLOITATION, INFORMATIQUE
- Contrôle du microscope sous environnement WINDOWS 7
- PC avec Microprocesseur de configuration très récente
- 2 Ecrans 24 pouces tactiles
Ø Contrôle total :
- Tension d’accélération, Paramètres optiques, Contraste et luminosité, Vitesse de balayage,Modes de visualisation, Fonctions automatiques, Mémorisation des conditions opératoires
Ø Mode de balayage :
- Rapide: intégration trame à trame - Lent : accumulation par pixel
- Nombreuses vitesses de balayage minimum de 0,100 s à 150 s sélectionnables par icones si possible
- Mode de balayage alternatif pour limiter les effets de charge
Ø Gestion des images :
- Format TIFF, BMP et JPEG, AVI (film)
- Sauvegarde sur mémoire de masse ou sur réseau
- Dispositif de déplacement électrique d’images au min de +/- 40 microns en X et Y
ENSEMBLE DE LOGICIELS POUR ANALYSE
1 : Pour analyses qualitatives et quantitatives
2 : Traduction des lignes et zones en profil quantitatif
3 : Cartographie quantitative avec mémorisation des spectres et localisation de chaque point analysé, cartographie X en fonction de la concentration en poids des éléments
4 : Acquisition et mémorisation des spectres par pixels, pour une analyse à posteriori et reconstruction du spectre de la zone déterminée
5 : Détermination du nombre de coups d’un élément sur une ligne, Capture de l'image numérique du site d'intérêt
6 : Logiciel de compensation de dérive d’image
7 : Système expert guidant et détaillant chaque phase de l’analyse (analyse en pointé, en aire, line scan, mapping, mesures séquentielles, navigation etc.). Pilotage de la platine avec rappel de position depuis la zone analysée
8 : Mise en évidence de faibles teneurs dans une cartographie
9 : Logiciel visualisant et stockant en temps réel les profils de concentration durant l’acquisition, possibilité pour l’opérateur de soustraire aux calculs les premières trames dont les éléments auraient migrés.
ENVIRONNEMENT :
- Un transformateur adaptateur.
- Un onduleur couvrant entièrement l’appareil et l’informatique
- Un Mode Eco qui permettra au système de se mettre en mode veille pour limiter la consommation électrique
- Pas de circuit d’eau
Livré avec :
- Un jeu de pièces détachées.
- 5 porte-échantillons (plots de différentes tailles) et 2 porte-échantillons de type étau
- Une boite de 6 filaments pré-centrés.
- Jeu de diaphragme
- Un manuel d’instructions
- Système autonome pour alimentation du MEB en cas de microcoupures de l’alimentation électrique.
- Un métalliseur simple d’utilisation idéal ; Le système de vide ainsi que le système de déposition du métal (carbone et or) sont entièrement automatisé. Seul paramètre à régler, le temps de dépôt afin d’avoir un couche plus ou moins épaisse de métallisation sur votre échantillon. Livré avec sa pompe et sa cible d’or et/ou carbone.
Installation et Formation
Ø Installation et formation de base par ingénieur spécialiste.
Ø La formation à l’utilisation de l’appareil et de logiciel par du personnel expérimenté pendant 3 jours juste après l’installation.
Ø Formation applications par un ingénieur d’application pendant 3 jours et sur site.
Garantie
Tout le système est garanti 1 an pièces et main d’œuvre.
3 | SPECTROMETRE RMN de PAILLASSE A 60 MHz | 1
Caractéristiques :
- Système RMN de paillasse à très faible encombrement
- Spectromètre RMN à double réglage. Il peut acquérir des spectres pour deux noyaux actifs classiques spin, ce qui accroît son utilité pour caractériser un large éventail de complexes naturels et synthétiques.
- Système magnétique avec aimant permanent, avec ligne des 2 gauss complètement contenu dans le spectromètre.
- Fréquence du 1H : 60MHz
- Tête de mesure pour l’observation du 1H, 19F et du 13C
- Utilise les tubes RMN standards 5 mm
- Sans refroidissement cryogénique
- Changement facile entre tubes 5 mm RMN et cellule d’écoulement
- Diagnostique à distance pour aide en temps réel
- Logiciel intuitif sur grand écran tactile pour acquisition et traitement des spectres RMN.
- Ecran tactile utilisable avec des gants
- Station de travail, PC Windows
- Logiciel d’acquisition et de traitement des spectres RMN.
- Bonne sensibilité de 100 : 1 SNR, (1 % d’Ethylbenzène simple scan)
- Résolution: LWFH ≤ 1,0 Hz (20 ppb)
- Le poids doit être inférieur à 25 kg et le volume doit être suffisamment petit pour que l'instrument puisse passer par un orifice d'une boîte à gants
- L'intégralité de l'instrument doit être dans un seul emballage sans nécessiter d'ordinateur externe. L'ordinateur et le clavier externes sont possibles, mais pas nécessaires pour faire fonctionner l'instrument.
4 | Granulomètre Laser | 1
Fournit des distributions granulométriques précises et rapides, pour les deux modes de dispersion sèche et en voie liquide, avec un minimum d'effort,Capable de mesurer des plages de tailles de particules allant du nanomètre au millimètre, il est exceptionnellement performant lors de l'analyse tout en conservant des dimensions très réduites, fournissant des mesures indépendantes de l'opérateur sur lesquelles chaque utilisateur peut compter.
Caractéristiques générales du produit
Taille des particules : Suspensions, émulsions et poudres sèches
Principe : Diffraction de la lumière laser
Analyse : Diffraction selon Mie et Fraunhofer
Taux d'acquisition-données : Minimum 5 kHz
Temps de mesure typique : <10 sec
Dimensions Main unit (l, P, H) : 705mm (L) x 565mm (D) x 500mm(H)
Poids : 56 kg (Main unit)
Optique : Source de lumière rouge: 5 mW Diode laser, 650 nm
Source de lumière bleue : 3mW LED, 405nm
Montage des lentilles : Fourier inverse (faisceau convergent)
Pompe de remplissage automatique intégrée pour automatiser les cycle de nettoyage
Plage angulaire : 0,006 à 166 degrés - Alignement: Automatique
Détecteur : Montage: Réseau de 87 détecteurs espacés logarithmiquement
Plage de mesure : 0,01 à 3000µm en voie liquide / 0,01 à 5000µm en voie sèche
Reproductibilité : >= à 1% de variation
Nombre de classes : 97 (réglables par l'utilisateur)
Précision / Répétabilité Granulométriques : Meilleures que 0,6% (Latex) >= 0,5% de variation
Logiciels : 21 CFR part 11
Sécurité laser : Laser class 1A
Système d’Alimentation: Monophasé, AC220-240V +/- 10% (pas de fluctuation de tension d'alimentation)
Tests réglementaires: RoHS et DEEE Conforme aux normes de l'Union européenne de la directive basse tension
Température fonctionnement: de 15 °C à 35°C (59F à 95F). Les fluctuations de température pendant la mesure doivent être de +/- 1 °C (+/- 2F).
5 | Système d’analyse génétique par électrophorèse 8 capillaires avec : | 1
- Système à 8 capillaires évolutif en système à 24 capillaires
- Système pouvant détecter jusqu’à 6 fluorochromes uniques
- Passeur d’échantillons automatique pour 2 plaques de 96 échantillons, de 384 puits ou en barrettes de 8 tubes.
- Système équipé d’un système d’identification par radio fréquence permettant de détecter et d’enregistrer les données du consommable utilisés.
- Remplissage automatique des capillaires
- Injection automatique des échantillons
- Thermostatisation du compartiment capillaire entre 18 et 65 °C
- Excitation des fluorochromes par un laser à état solide (505 nm)
- Détection des fluorochromes par une caméra CCD
- kit d’installation inclus
- système informatique
(les caractéristiques sont données à titre indicatif, des améliorations peuvent être apportées)
ü Processeur Pentium 4 à 2.8 GHz
ü Windows
ü RAM 1 Go
Disque dur 160 Go
ü Ecran 17 pouces couleur Plat
ü Lecteur / graveur de CD-CD RW
ü Carte réseau
- GeneMapper®, logiciel d’analyse des fragments
- Sequencing Analysis, logiciel d’analyse des séquences
- SeqScape, logiciel de comparaison des séquences
- Garantie un an pièces et main d’œuvre
- Installation par un ingénieur SAV certifié par le fabriquant
- Formation par un ingénieur Applications certifié par le fabriquant
Le fournisseur doit disposer de :
- Un service SAV, certifié par le fabriquant, permettant d’intervenir dans les 48H maximum après la panne
- Un service SAV, certifié par le fabriquant, permettant de proposer des contrats de maintenance (pièces et main d’œuvre)
- Un service Applications, certifié par le fabriquant, à même de supporter scientifiquement et techniquement les utilisateurs dans leurs expériences.
Certificats :
- Le fournisseur doit présenter une attestation de distribution exclusive du fabriquant attestant sa capacité à fournir en cas de besoin les pièces détachées et consommables nécessaires au fonctionnement du dit appareil.
- Le fournisseur doit présenter également les attestations de formation de son service après vente délivrées par le fabriquant et indiquant sa capacité à réparer et maintenir le dit appareil.
- Le fournisseur doit présenter également les attestations de formation délivrées par le fabriquant de son support scientifique et applications.
- Autorisation de soumission à l'appel d'offre émise par le fabricant (nommé) autorisant le soumissionnaire à participer à l'appel d'offre.
Le système doit être livré avec :
- 2 années de garantie
- Logiciels pour séquençage et analyses de fragments
- 3 Kits de séquençage pour 100 réactions
- Kits de purification des produits PCR pour 500 réactions (2ml x 5)
- Kits de purification de produits de séquençage (500 réactions)
- Agitateur vortex + kit de supports
- 2 Standard de taille 600 LIZ (pour 800 échantillons)
- Polymères (2 x 960 échantillons)
- Formamide (3 x 25 ml)
- 1 capillaire 36 cm
- 1 capillaire 50 cm
- Tampon cathode (3 x 4 packs)
Tampon anode (3 x 4 packs)
6 | Auto samplerpor GC-MS Clarus 580 ou équivalent | 1
Livré avec Colonne pour HPLC : EC 150/4 NUCLEOSIL® 100-5 C18 PAH.
Livré avec Colonne pour GCMS :Rtx®-Wax, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12423)
7 | Appareil pour préparation pour HPLC et GCMS : (Préparation d’échantillon) | 1
Collection Vial Tray : 26-position tray insert for 60mL vials; 19-position tray insert for 250mL bottles
Collection Vials : 60mL; 250mL
Extraction CellTray : 24 cell positions, two rinse positions, automatic home position sensing, can perform multiple extractions per cell
Extraction Cells : 1; 5; 10; 22; 34; 66; 100mL
Extraction Fluids : Compatible with a wide range of organic and aqueous solvents
FluidSensors : IR
Height (English) : 24.3in.
Height (Metric) : 61.7cm
Hertz : 50/60Hz
PneumaticRequirements : Air at 400-827kPa (60-120psi); N2 at 1034x-1340kPa (150-200psi)
Voltage : 240V
Description : 66mL System Bundle with Chromeleon 7.2
Power Consumption : 500 Max VA
Pressure : 10MPa
Pump Flow : 70mL/min
8 | Banc d'essai complet pour diagnostiquer les défauts présents dans une pièce métallique. Il comprend une unité centrale d’acquisition (SUPOR main unit) pour sonde multiéléments de la catégorie Phased Array (32:128). Le banc doit être muni d’un module TOFD /UT à deux canaux, d’un câble Lemo de 2m, d’un chargeur et d’une batterie. L’acquisition doit être automatique via un logiciel de diagnostic et de simulation des soudures qui sera fourni sur CD. Le banc devra être fourni avec le manuel d’utilisateur, le certificat de qualité EN-12668-1 et tenir dans une mallette de protection comprenant: WLAN antenna, Inner hexagonal spanner and screw, system strap, crawler connecting wire. Le banc devra être livré avec les accessoires suivants: - Porte sonde (Crawler PTS-P05) pour deux sondes Phased Array (PA); - Sonde PA linéaire de fréquence 1.5MHz comprenant 16 éléments; - Sonde PA linéaire de fréquence 2.5MHz comprenant 16 éléments; - Deux talons d’adaptation (Wedges) des sondes de fréquences 1.5 MHz et 2.5MHz de type Irrigation. | 1
9 | Banc d'étude de l'écoulement de l'air; compact et mobile; alimentation contrôlée en débit d'air. Il est fourni avec: - un module de vérification de l'équation de Bernoulli et mesure de la distribution de pression dans un conduit convergent- divergent; - un module de la mesure de la force de trainée sur les surfaces suivantes: - un cylindre, une plaque plane et un profilé aérodynamique; - un module d'étude de la couche limite sur une plaque plane à l'aide d'un tube de Pitot à ajustement fin; - un manomètre multi-tube pour la mesure de la pression. | 1
10 | Système d’acquisition et d’analyse dynamique de signal ultra-portable fonctionnant en temps réel pour mesure précise des vibrations avec capacités de post-traitement des données. Interface USB 2.0 avec 2 entrées analogiques et une source de signal. Livré avec : * le software pour mesure en temps réel, l’enregistrement en temps réel et le post-traitement des données ; * Package d’analyse avancée ; *Excitateur modal à 100N ; *Transducteur de force de 44N en traction à 44N en compression ; * un jeu de deux accéléromètre piézoélectriques 100mV/g avec connecteur latéral ; * un jeu de câbles et d’adaptateurs pour réaliser une configuration d'essai standard. | 1
11 | Machine Automatique d' Essais de Compression PILOT COMPACTline, cap. 3000 kN, pour cylindres jusqu'à dia. 160 x 320 mm et cubes jusqu'à 200 mm Bâti haut de gamme 4 colonnes soudées, livré avec: - Certificat de Vérification du "Transfert de la Force" et de " l'Autoalignement " selon norme NF EN 12 390 - 4 Plateaux dia. 300 mm, épaisseur 50 mm, Sécurité de sur course piston ; - Console automatique de commande PILOT ; - Afficheur graphique tactile 240 x 128 pixel à icônes; orientable permettant le suivi graphique de l'essai en cours (charge / temps) - Cadence de mise en charge programmable, régulation automatique à boucle fermée. - Manette de mise en pression Port LAN pour connexion PC et clé de mémorisation USB pour la traçabilité de l'essai par restitution de la courbe Compatible DATAMANAGER pour enregistrer et gérer les essais; - Imprimante intégrée ; Portillon frontal et prot+B11ection arrière ; - Alimentation 230V/50 Hz. Livrée avec cale d'espacement ø 200 x 30 mm ; Imprimante série intégrée ; Etalonnage pour précision de classe I (A) . | 1
Le Centre De Développement Et D’Innovation De La Faculté Des Sciences Et Techniques De Tanger.
12 | Microscope à force atomique | 1
Description générale :
Microscopie à force atomique de contact
Microscopie à force atomique en mode oscillant (Tapping)
Mesure en contraste de phase
Mesure à force électrique (EFM)
Mesure à force Magnétique (MFM)
Mesure de conductivité (CAFM)
Mesure de force latérale
Analyse en solution aqueuse
Mesure de potentiel de surface (Kelvin Force Microscope)
Courbes de Force-Distance, Force-Tension, Amplitude –Distance, Courant-tension, Courant- distance, mode spectroscopie en AFM en un point et en cartographie (force (mapping))
Mode de lithographie standard: Force statique et force dynamique (tapping)
Mesures de rugosité, distance, angles, visualisation de sections,
Affichage de cartographie en couleur, vue en 3D, profile linéaire.
Isolation
Table anti-vibration active permettant d’éliminer les vibrations à base fréquence (min 25 dB à 5 Hz et 40 dB à partir de 10 Hz). Les coussins d’air et les tables passives ne sont pas acceptés. La table doit être connecter au contrôleur d’AFM permettant de détecter les perturbations extérieures et les éliminer en rebalayant la même ligne
Système d’isolement acoustique
Ordinateur dernière génération avec 2 écrans plats de 19’’ au moins
Contrôleur
Conversion ADC/DAC sur au moins sur 24 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 200 kHz.
CPU de 32 bits avec un système multitâche pour des opérations en parallèle (mesure de position, excitation et modulation, control de position des scanners.)
Band passante pour les signaux analogiques : 0 à 5 MHz
Quatre entrées analogiques additionnels (16 bit 200 kHz)
Deux sorties analogiques additionnels sur 24 bits 200kHz
Sorties pour le suivit des signaux 2 x24 bits, 200 kHz
Module FPGA embarqué : 32 bits, 80 MHz, 256 MB RAM
Communication : USB 2 grande vitesses pour la communication avec le PC et la tête du microscope.
Lock-in additionnel, (100 Hz-5 MHz), résolution en amplitude 24 bits, résolution en phase 0,0005°
Générateur de fonction : 0-5 MHz, Résolution mieux que 80 nHz, avec 3 sorties additionnels au moins.
Conception de la tête de scan
Trépied avec un système de balayage par pointe en XYZ (tip scanning).Cette architecture caractérise des systèmes AFM flexibles qui permettent d’accueillir sous la pointe de balayage une plus grande variété d’échantillons, porte-échantillons, et chambres spécialisées. Toute autre architecture de balayage de l'échantillon ne sera pas recevable, posant inévitablement des restrictions sur la taille de l'échantillon et sur sa géométrie.
Le scanner doit permettre d’accueillir des échantillons de taille 100 mm sur porte-échantillon et de taille illimitée sans porte-échantillon.
Approche automatisé continus ou étape par étape d’amplitude > 2 mm
Structure auto alignement pour les cantilevers et le support de cantilever pour garantie également l’auto alignement du laser
Sans aucune modification le système peut être monté sur un microscope inversé. Un simple adaptateur est nécessaire pour le microscope optique en option.
Lentilles d'observations avec doubles vues : dessus pour faciliter la navigation de l'échantillon et transversale pour la facilité d’approche. L’observation peut être effectué avec des échantillons à l'air ou immergé dans un liquide
CCD camera permettant d’observer en temps réel et en même temps la vue transversale et vue de dessus. Les caméras doivent avoir une résolution digitale de 5 MP et une résolution optique meilleur que 2 um, mise au point motorisé pour les deux caméras
Système de balayage
« Flexure design » XY scanner avec une grande zone d’échantillonnage allant jusqu'à 100x100 um et une résolution digitale de 6 pm
Piezo Z scanner découpler de XY avec une lecture en Z contrôlée par Piezo supérieur à 10 um et une résolution de 0.6 pm. Un capteur optique est également intégré dans le système afin de mesurer la position de Piezo de manière précise avec un bruit inferieur à 60 pm
Niveau de bruit en z ≤ 35 pm (RMS, mode dynamique air)
Linéarité en X, Y et Z <0.1%, avec une planéité de balayage < 3 nm sur toute la gamme de scan sans correction du background
Accessoires
Des échantillons étalons certifiés devront être fournis pour faire la calibration des scanners en X, Y et Z
Logiciel d’acquisition de données et de traitement des images
50 cantilevers pour le mode statique/contact
50 cantilevers pour le mode dynamique
10 Cantilevers pour le mode électrique/Kelvin
Affichages
Nombre de pixels jusqu’à 8000x8000
Affichage durant l’analyse : image, affichage 3D, couleur d’affichage
Affichage oscilloscope (affichage de fenêtre) correction en temps réel
Affichage de section de profil croisé : affichage online de la longueur et du profil entre 2 points
Affichage offline :
Affichage écran multiple
Système d’exploitation Windows. Lunix n’est pas acceptable
Analyse d’image : résolution, conversion, extraction de ligne, analyse du profile en section transversale, analyse de la rugosité de ligne, analyse de la rugosité de surface, analyse de la forme…
Divers
• Installation et formation sur place par des experts (au moins deux jours)
• Garantie 2 ans au moins
13 | UNITE D’EVAPORATION THERMIQUE SOUS VIDE | 1
HHV AUTO 306 SYSTÈME DE DÉPÔT À FILM MINCE
Comprenant les principaux composants suivants:
SYSTÈME DE VIDE
HHV AUTO306 AVEC POMPE A DIFFUSION
Pompe à diffusion E04, (600 l / s).
Vanne d'isolation à vide élevé.
Condenseur à azote liquide, installé sous la vanne à vide poussé.
Pompe rotative Edwards RV12 à 2 étages de 14,2m3/h.
Forline trap et filtre à brouillard d'huile.
Système de contrôle automatique du vide commandé par PLC avec écran tactile. La mesure du vide se fait par 1 tête de mesure « gauge Active Penning et 2 têtes de mesure Actives Pirani.
§ Possibilité d'étrangler automatiquement le système de pompage en «craquant» la vanne à vide poussé, pour les procédés plasma tels que le revêtement par pulvérisation cathodique et le nettoyage par décharge luminescente.
| § Plaque de base en acier inoxydable avec trous de 9 x 26 mm de diamètre et 4 trous de 12 mm de diamètre pour le montage des accessoires. Les trous inutilisés sont "masqués". | 1
§ Des verrouillages de sécurité complets pour empêcher le fonctionnement incorrect du système avec sécurité maximale de l'opérateur.
CHAMBRE À VIDE
Cloche en verre borosilicaté. Avec garde d'implosion en acrylique. Trépied pour soutenir le déflecteur et d'autres accessoires optionnels.
Déflecteur pour empêcher le dépôt de débris sur les électrodes et la soupape à vide poussé.
| SOURCES D'ÉVAPORATION ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1
Support de source d'évaporation de résistance avec des pinces capables de tenir un seul filament ou Boat source.
Des extensions d'électrodes sont prévues pour permettre à la source d'être positionnée à des hauteurs variables dans la chambre.
Un transformateur LT à utiliser avec des sources d'évaporation de résistance. Les sorties du transformateur peuvent être réglées sur 10V à 100A ou 5V à 200A. Fourni avec des traversées et des câbles à courant élevé.
Contrôleur de courant d'évaporation de type thyristor avec panneau de contrôle manuel séparé. Le panneau de contrôle est équipé d'un compteur numérique pour afficher le courant d'évaporation
PORTE DE TRAVAIL
Anneau de support de travail statique pour supporter les substrats au-dessus de la (des) source (s) de dépôt. Avec source réglable à la séparation du substrat.
La plaque en aluminium de 6 mm d'épaisseur s'adapte à l'intérieur de la bague du porte-outil.
MESURE DE L'EPAISSEUR DU FILM ET CONTROLE
MODÈLE SQM-160 MONITEUR D'ÉPAISSEUR DE FILM
Le SQM-160 est un moniteur avancé d'épaisseur de film à quartz avec les caractéristiques suivantes:
§ Deux entrées de cristal standard (jusqu'à six en option)
§ Stockage de données jusqu'à neuf matériaux
§ Résolution de taux sélectionnable par l'utilisateur de 0,01 ou 0,001 nm / s (0,1 ou 0,01 angströms / s)
§ Sorties relais pour des fonctions telles que le contrôle d’obturateur
§ Port RS232 et logiciel Windows pour l'exploitation et l'enregistrement de données.
PORTE-CRISTAL DE QUARTZ
Tête de capteur à quartz à chargement frontal avec 10 cristaux de rechange. La tête du capteur est refroidie à l'eau et la position peut être ajustée dans la chambre à vide
| OSCILLATEUR AU CRISTAL DE QUARTZ | 1
Oscillateur à quartz.
| OPTION 2 | 1
Comme ci-dessus avec Bell jar Ascenseur.
Ascenseur de chambre pour permettre à la cloche d'être soulevée sans effort de l'opérateur
| OPTION 4 | 1
Comme ci-dessus avec refroidisseur d'eau pour la pompe et le moniteur d'épaisseur de film.
Refroidisseur d'eau à boucle fermée et compact
 1 kW capacité de refroidissement 5 ltr / min pompe, 220V 50Hz.
 Équipé d'un régulateur de température PID pour maintenir un contrôle
précis de la température.
14 | SPIN COATING | 1
SPIN150-v3 Single Wafer Spin Processor for Manual Dispense
Auto-select 100-120VAC, 200-240VAC, 50/60Hz, with CE-Compliance Full-Plastic System in Polypropylene NPP Table-Top Model (Footprint: 39cm x 28cm) For Fragments and Substrates up to max. Ø150mm Transparent Lid with Central N2 Diffuser with Syringe Holder Safety Lid Interlock Easy, step-by-step Programming via Gloved-Finger Friendly Keyboard with LED Backlit Display Programmable Storage of 20 Programs with 99 steps / each for: Time 1-999 sec/step Speed 1-10.000 RPM +/- 1 RPM Acceleration/Dec. 1-3.000 RPM/Sec +/- 1 RPM/Sec. Vacuum On/Off 2 Programmable Switch Contacts: e.g. for Dispense On/Off, Nitrogen On/Off, etc. Includes (1) standard Vacuum Chuck A-V36-S45 Ø45 mm for up to 6“ Ø wafers. Includes D-V10-S50-PP Small Fragment Adapter for ½“- 2’’ Pieces and Fragments Digitally controlled Motor with digital incremental speed signal feed back Drain connection Ø 1” female NPT (Hose optional) Facility Requirements: o Power : 220VAC-50Hz o Vacuum: -65kPa (-19 inch HG) o CDA Clean-Dry-Air: 20-50kPa or 2-5 l/min
- Syringe Holder Starter Kit Includes: (2) Hand Plungers (5) 30cc Volume Dispense Barrel (5) PP Pistons white (5) 18 gauge 0,5" SST Needles (5) 18 gauge 0,5" PP Flex Needles (5) 25 gauge 0,5" SST Needles (5) 25 gauge 0,5" PP Flex Needles (5) Barrel tip cap orange
- SSpin150 Liner Minimum Q.ty: 50 Sets
Each Set is made of two pieces: Clear PVC Bowl and Lid Liner The clear PVC enable you to clearly view your process. After your spin process has been finished the disposable Lid and Bowl set can be discarded, helping you to quickly set up your SPIN150 for the next process or user
- Vacuum Pump Oil Free Vacuum Pump Rotary Vane type 80 L/min 84 kPa-90kPa For 230 VAC 50 Hz – CE
- Drain Exhaust Hose
NPP Corrugated Drain-hose w/connector Material NPP Length: 1,5m Connect to Drain-port
- Vacuum Chuck for Fragment
- Diameter contact area= 6mm
- Motorized Dispenser 20ml-EU
- Electronic control and motorized volume dispensing ensures reproducible, user-independent results and enables integration in automated procedures
-Rapid and serial dispensing for greater efficiency - serial dispensing up to 9999 times
- Up to nine individual processes can be saved and reactivated immediately in the method memory A45 internal thread with additional threaded adapters
- Includes Discharge Unit Fine with adapter for Syringe
-Holder and DSubp Adapter for Spin 150 Material
-Discharge unit fine ID: 1,5mm Length: 65cm
-Adapter to keep Discharge Unit in place inside Spin 150
-Syringe Holder
-DSubP adapter to connect Opus dispenser to dry contact of SPIN150 for on/off signal
MONTANT TOTAL HTVA ET HDD
Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD
Université Abdelmalek Essaâdi La Presidence
TETOUAN

## 33 (hidden)
N°du | DESIGNATION | QTE | Prix Unitaire en Dirhams | Prix total
Prix |  |  | ( Hors TVA & HDD) | ( Hors TVA & HDD)
1 | Diffractomètre de rayons X sur poudre
Caractéristiques génereau :
| Diffractomètre de rayons X de table pouvant être configuré pour les applications de la diffraction des rayons X par les poudres, telles que l’identification de phases, l’analyse de phases quantitative et l’analyse de la structure cristalline (affinement de structure par méthode de Rietveld). | 1
ü Ayant une conception technique qui minimise les servitudes (une simple prise électrique et un ordinateur intégré serait un plus).
ü Un système de refroidissement interne sans extension externe serait un plus
ü Ayant une protection maximale contre le rayonnement. Le niveau de rayonnement maximum inférieur est à 1 µSv/h dans les conditions de mesure..
ü Conformité aux normes de sécurité (dont la norme NF C 74-100) et aux réglementations CE
ü Enceinte de protection intégrale et accès aisé au porte-échantillon garantissant une mise en place facile et ergonomique
Goniomètre
ü Ne nécessitant aucun alignement, hormis l’alignement usine.
ü La justesse de position de tous les pics de diffraction est égale ou meilleure que ±0.02° (2Thêta) sur la totalité de la gamme angulaire. à démontrer à l’installation sur site.
Caractéristiques techniques
ü Goniomètre vertical : géométrie Thêta/Thêta permettant de conserver l’échantillon horizontal pendant la mesure.
ü Gamme angulaire : le diffractomètre doit pouvoir faire des acquisitions sur un domaine angulaire depuis environ 0° jusqu’à 160° 2Theta.
ü Positionnement angulaire : moteurs pas à pas
Tube Rayons X céramique à anode de cuivre au standard international
ü Porte-tube rayons X avec câble HT
ü Tube de rayons X céramique au Cuivre format standard international
ü foyer 0,4 x 12 mm (KFL Cu 2K) 2200W
Générateur à rayons X d’environ 300 W avec refroidissement interne
ü Puissance maximale : 300W
ü haute tension : 30 kV
ü intensité : 5-10 mA
Platine porte échantillon :
Caractéristiques techniques:
ü Passeur à 6 positions au minimum.
ü Possibilité de mettre en rotation l’échantillon pendant la mesure
ü Porte échantillon adapté aux mesures des échantillons géologique et de recherche. Il faudra fournir au moins 3 portes échantillons pour les argiles
ü Lot d’anneaux porte-échantillons pour poudres
Détecteur linéaire
Ø Détecteur linéaire (1D) ultra-rapide au Silicium sans entretien et sans gaz ayant une bonne résolution en énergie afin de réduire sensiblement la fluorescence X, utilisable sans monochromateur arrière (bonne résolution en énergie) et pour différentes longueurs d’onde..
ü Détecteur silicium à pistes avec au moins 160 canaux physiques et non virtuel
ü Taux de comptage global maximum : > 80 000 000 cps
ü Rayonnement : Cr, Co, Cu ou Mo. Réglages usine pour Cuivre-Kalpha
ü Conditions de fonctionnement:
o Température: 15°C à 30°C (éviter les changements rapides)
o Humidité: max. 80 % humidité relative (éviter toute condensation)
CALCULATEUR DE PILOTAGE :
ü Si possible intégré dans le diffractomètre lui-même.
Sinon :
ü Poste informatique avec ordinateur type I5 ou plus, mémoire 4 Go ou plus, disque dur 500 Go ou plus avec système opératif Windows10™, clavier AZERY, moniteur plat 22’’
LOGICIELS
ü Logiciels de base comprenant :
· Logiciels de contrôle technique
· Programmes de diagnostics et d’alignement pour service technique
· Programmes de mesures et collecte des données
o la gestion de mesures interactives et la visualisation de toutes les informations d’état du système de diffraction.
o Contrôleur de tâches avec planificateur intégré et historique. Les tâches peuvent être arrêtées, détruites, reprises, redémarrées et hiérarchisées (gestion de priorités)
ü Programmes de traitement et d’analyse des données de diffraction sur poudres avec logiciel d’évaluation et identification automatique des phases dans base de données.
o Recherche de pics et création de données de pics, par exemple pour l’identification de phases
o Soustraction du fond manuelle et entièrement automatique
o Lissage des données (méthode Savitzky-Golay ou filtrage Fourier)
o Suppression du Ka2 (méthode de Rachinger)
o Correction du décalage en 2q et du déplacement en hauteur de l’échantillon
o Calcul de paramètres de profils tels que position de la raie, centre de gravité, surface intégrée, largeur à mi-hauteur, …
o Détermination de tailles de cristallites (méthode de Scherrer)
o Addition, soustraction, mise à l’échelle, normalisation et fusion de diagrammes
o Programme graphique extensif pour le traitement et la présentation des données
o Evaluation simultanées de plusieurs diagrammes
o Opérations faire/défaire
o Prise en compte de données à temps de comptage variable
o Logiciel permettant le support des bases de données suivantes :
§ ICDD PDF2, PDF4+, (ces bases sont optionnelles et ne font pas partie de la fourniture par défaut)
§ Crystallography Open Database (COD)
§ Bases de données définies par l’utilisateur
o Recherche simultanée dans des bases de données de référence multiples
o Recherche sur le diagramme complet et sur les données de pic
o Options pour l’affichage des données et création de rapports :
o Options de surbrillance et de zoom extrêmement performantes comprenant les agrandissements « picture-in-picture » (PIP) and « vertical-in-place » (VIP)
o Présentation des données et des résultats à l’aide de tableaux et graphiques (tartes, barres…)
o Représentations en 2D et 3D
o Création de rapports d’analyse de grande qualité pour une impression directe
o Personnalisation aisée des propriétés de plots et de textes pour la création de figures prêtes pour publication
o Options d’échange de données vers et depuis n’importe quelle application Windows : copier/coller, métafichiers
o Visualisation et impression de toutes les fiches des bases de données de référence
o Fonctionnement du logiciel sous Windows 10 (64 bits).
§ Logiciel de pilotage et d’évaluation seront en français de préférence
§ Fourniture de 10 licences
ü La base de données COD (Crystallography Open Database) pouvant être installée sur les 10 postes
ü Base de données ICDD PDF-2 (1 licence monoposte)
ü Un LOGICIEL dédier à la quantification des phases par la méthode de Rietveld sera un plus
Formation approfondie de type « utilisation avancée »
§ Une formation de type « prise en main » d’une durée de 2 journées est incluse par défaut dans l’offre. Cette formation a lieu à l’issue de la mise en service et est effectuée par l’ingénieur assurant la mise en service de l’appareil.
§ Une formation à l’utilisation du logiciel pour la quantification des phases par la méthode de Rietveld d’une durée de 2 journées sera également incluse. Elle sera effectuée sur site ou sur le site du constructeur.
2 | Microscope électronique à transmission et à balayage (S/TEM) 20-200 kV | 1
# Caméras rapides (4 096 × 4 096 pixels ou 1 392 x 1 040 pixels), tomographie TEM/STEM, porte-échantillons in situ
# Résolutions inférieure à 0,1 nm (en ligne ; TEM) et 0,16 nm (STEM)
# Angle de diffraction maximum : 24°
# Commutation facile entre les modes analytiques et d’imagerie et lentilles à puissance constante, assurant une productivité accrue
# Réglages quotidiens automatisés des paramètres opérationnels, pour une répétabilité et une reproductibilité des mesures quel que soit l’utilisateur
# Encombrement réduit et accessibilité de l’appareil améliorée
3 | RMN 60 MHz | 1
Specifications
• Nuclei: 1H, 19F, 13C
• Operating frequency: 60 MHz (1H)
• 1H 50% Linewidth: < 0.5 Hz
• 1H 0.55% Linewidth: < 20 Hz
• 1H Sensitivity: >120:1 for 1% Ethyl Benzene
• Operating Temperature Range: 20° C to 25° C (68° F to 77° F)
• Dimensions: 58 x 43 x 40 cm (23” x 17” x16”)
• Weight: 60 kg (120 lb)
• Stray Field: < 2 G all around system
• Power requirement: 110-240V AC
Carbon
1D
DEPT
HETCOR
HMBC
HMQC
HSQC
HSQC-ME
4 | Thermomechanical Fatigue (TMF) Testing Systems | 1
systems simulate the complex effects of simultaneous thermal and mechanical strain. This test is able to replicate the service conditions normally experienced by gas turbines, jet engines and the infrastructure associated with power generation. More sophisticated than isothermal fatigue, TMF uses induction heating to achieve specimen heating rates in excess of 50°C/s.
Instron's dedicated TMF testing software is then able to extract the thermal strain and mechanical strain components from the total strain measured.
Caractéristique :
High capacity loading frame maximizes lateral and axial stiffness during reverse stress testing.
Optional backlash free, all-electric actuator delivers precise slow speed control with virtually silent operation and no hydraulic infrastructure requirements.
AlignPRO alignment fixture and supporting software are provided as standard to ensure precision loadstring alignment.
Multi-coil induction head allows more complex coil designs improving heating rates and specimen temperature gradients.
Choice of internal or enclosed external cooling improves specimen cooling rates and reduces extensometer disturbances.
Dedicated TMF software package is highly automated, minimizing the chance of human error and making complex testing more accessible.
All Instron TMF systems are fully integrated and are supplied ready to test, meeting all appropriate international standards.
5 | Granulomètre Laser Malvern MASTERSIZER 3000E | 1
fournit des distributions granulométriques précises et rapides, pour les deux modes de dispersion sèche et en voie liquide, avec un minimum d'effort,Capable de mesurer des plages de tailles de particules allant du nanomètre au millimètre, il est exceptionnellement performant lors de l'analyse tout en conservant des dimensions très réduites, fournissant des mesures indépendantes de l'opérateur sur lesquelles chaque utilisateur peut compter.
Caractéristiques générales du produit
Taille des particules : * Suspensions, émulsions et poudres sèches
Principe : * Diffraction de la lumière laser
Analyse : * Diffraction selon Mie et Fraunhofer
Taux d'acquisition-données : * 10 kHz
Temps de mesure typique : * <10 sec
Dimensions (l, P, H) : * 690mm x 300mm x 450mm
Poids : 30 kg
Optique : * Source de lumière rouge: Taille 4 mW He-Ne, 632,8 nm
Source de lumière bleue : * Taille 10mW LED, 470nm
Montage des lentilles : * Fourier inverse (faisceau convergent)
Longueur de focale effective : * 300 mm
Plage angulaire : * Détecteur : Montage: Réseau de détecteurs espacés logarithmiquement
Taille des particules : * 0,015 à 144 degrés - Alignement: Automatique
Exactitude : * 0,01 à 3500 µm
Reproductibilité : * Supérieure à 1% de variation
Nombre de classes : * 100 (réglables par l'utilisateur)
Précision / Répétabilité Granulométriques :* Meilleures que 0,6% * Supérieure à 0,5% de variation
Logiciels : * 21 CFR part 11
Sécurité laser : * Permet un mode de fonctionnement conforme aux réglementations
ER/ES : * Conformité du système
Système d’Alimentation: * Class 1, IEC60825-1:2007 and CFR Chapter I: Sub-chapterJ: Part 1040 (CDRH)
Tests réglementaires: * RoHS et DEEE <p1710.1/> conforme CE/FCC <p1710.2/> Conforme aux normes de l'Union européenne <p1710.3/> de la directive basse tension
Humidité: * 50W (Aucune unités de dispersion connecté) et 200W au maximum (2 unités de dispersion connectés) de 100/240 V, 50 /60 Hz
Température de stockage * 80 % maximum pour les températures allant jusqu'à 31 °C, diminuant de façon linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C. Sans condensation Operating temperature (°C): +5°C à +40°C 20°C à +50°C
Indice de protection (IP): * IP41B : Il Dépend de l'échantillon mais aussi de la préparation de l'échantillon et de la précision définie pour la mesure de standard de latex monomodal. Cette spécification représente l'incertitude sur la taille du latex par le fabricant. Dépend des échantillons et du mode de dispersion des échantillons
Le banc optique Mastersizer 3000 est protégée par des brevets; US6 , 778,271 et documents connexes ; GB2 , 340,932 ; avec les Brevets: brevets basés sur des applications WO2013038161 , WO2013038160 et WO2013038159 <p1726.1/> Hydro MT et BT protégés par EP1167946A2
6 | Système d’analyse génétique par électrophorèse 8 capillaires avec : | 1
- Système à 8 capillaires évolutif en système à 24 capillaires
- Système pouvant détecter jusqu’à 6 fluorochromes uniques
- Passeur d’échantillons automatique pour 2 plaques de 96 échantillons, de 384 puits ou en barrettes de 8 tubes.
- Système équipé d’un système d’identification par radio fréquence permettant de détecter et d’enregistrer les données du consommable utilisés.
- Remplissage automatique des capillaires
- Injection automatique des échantillons
- Thermostatisation du compartiment capillaire entre 18 et 65 °C
- Excitation des fluorochromes par un laser à état solide (505 nm)
- Détection des fluorochromes par une caméra CCD
- kit d’installation inclus
- système informatique
(les caractéristiques sont données à titre indicatif, des améliorations peuvent être apportées)
ü Processeur Pentium 4 à 2.8 GHz
ü Windows
ü RAM 1 Go
Disque dur 160 Go
ü Ecran 17 pouces couleur Plat
ü Lecteur / graveur de CD-CD RW
ü Carte réseau
- GeneMapper®, logiciel d’analyse des fragments
- Sequencing Analysis, logiciel d’analyse des séquences
- SeqScape, logiciel de comparaison des séquences
- Garantie un an pièces et main d’œuvre
- Installation par un ingénieur SAV certifié par le fabriquant
- Formation par un ingénieur Applications certifié par le fabriquant
Le fournisseur doit disposer de :
- Un service SAV, certifié par le fabriquant, permettant d’intervenir dans les 48H maximum après la panne
- Un service SAV, certifié par le fabriquant, permettant de proposer des contrats de maintenance (pièces et main d’œuvre)
- Un service Applications, certifié par le fabriquant, à même de supporter scientifiquement et techniquement les utilisateurs dans leurs expériences.
Certificats :
- Le fournisseur doit présenter une attestation de distribution exclusive du fabriquant attestant sa capacité à fournir en cas de besoin les pièces détachées et consommables nécessaires au fonctionnement du dit appareil.
- Le fournisseur doit présenter également les attestations de formation de son service après vente délivrées par le fabriquant et indiquant sa capacité à réparer et maintenir le dit appareil.
- Le fournisseur doit présenter également les attestations de formation délivrées par le fabriquant de son support scientifique et applications.
- Autorisation de soumission à l'appel d'offre émise par le fabricant (nommé) autorisant le soumissionnaire à participer à l'appel d'offre.
Le système doit être livré avec :
- une année de garantie + un contrat de maintenance pour une année supplémentaire
- Logiciels pour séquençage et analyses de fragments
- 3 Kits de séquençage pour 100 réactions
- Kits de purification des produits PCR pour 500 réactions (2ml x 5)
- Kits de purification de produits de séquençage (500 réactions)
- Agitateur vortex + kit de supports
- 2 Standard de taille 600 LIZ (pour 800 échantillons)
- Polymères (2 x 960 échantillons)
- Formamide (3 x 25 ml)
- 1 capillaire 36 cm
- 1 capillaire 50 cm
- Tampon cathode (3 x 4 packs)
Tampon anode (3 x 4 packs)
7 | Auto samplerpor GC-MS Clarus 580 | 1
8 | ASE™ 350 AcceleratedSolventExtractor | 1
Accessoire pour HPLC et GCMS : (Préparation d’échantillon)
Collection Vial Tray : 26-position tray insert for 60mL vials; 19-position tray insert for 250mL bottles
Collection Vials : 60mL; 250mL
Extraction CellTray : 24 cell positions, two rinse positions, automatic home position sensing, can perform multiple extractions per cell
Extraction Cells : 1; 5; 10; 22; 34; 66; 100mL
Extraction Fluids : Compatible with a wide range of organic and aqueous solvents
FluidSensors : IR
Height (English) : 24.3in.
Height (Metric) : 61.7cm
Hertz : 50/60Hz
PneumaticRequirements : Air at 400-827kPa (60-120psi); N2 at 1034x-1340kPa (150-200psi)
Voltage : 240V
Description : 66mL System Bundle with Chromeleon 7.2
Power Consumption : 500 Max VA
Pressure : 10MPa
Pump Flow : 70mL/min
9 | Colonne pour HPLC : EC 150/4 NUCLEOSIL® 100-5 C18 PAH. | 1
10 | Colonne pour GCMS :Rtx®-Wax, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12423) | 1
Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences
TETOUAN