## Bordereau AO-06-2023
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 06/2023 Achat de Matériel Scientifique
pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger
LOT | DESCRIPTION | Prix U en DH HT | NOMBRE | Prix total en DH HT
Article n° 1 | Article n° 1 |  | 3 | 0
COLONNE COMPLETE POUR BLOC OPERATOIRE -ANIMAUX Système de Caméra :
 1 Unité de contrôle de caméra Full HD pour une utilisation avec des têtes de caméra à puce unique
et des endoscopes vidéo pour l'imagerie et la documentation pour une variété d'applications
endoscopiques dans de nombreuses spécialités médicales:
Données techniques :
Connexions : 2 x sorties DVI-D.
Max. résolution : 1920 x 1080 pixels.
Module de traitement d'image intégré.
Cinq USB 2.0 pour clés USB, clavier, souris, pédale de commande et imprimante.
Format de stockage: Images: JPEG, Vidéos: MPEG-4.
Taille de stockage interne: 50 Go.
Consommation électrique: 70 VA.
Ports: port Ethernet, ports USB, deux ports de connexion de caméra différents,
connecteur d'alimentation, connecteur d'égalisation de potentiel, sortie DVI.
Type de protection contre l'humidité: IPX 0.
Fonctionnalités:
* Compatible avec une grande variété de têtes de caméra et d'endoscopes vidéo.
* Deux connecteurs de caméra différents, y compris la possibilité intuitive, basée sur l'interface utilisateur, de permuter entre différentes têtes de caméra ou endoscopes vidéo.
* Prend en charge les têtes de caméra en combinaison avec des endoscopes rigides et flexibles, ainsi que des endoscopes vidéo flexibles réutilisables et à usage unique.
* Module de traitement d'image: image rotative à 180 ° (verticalement) ainsi que mise en miroir (verticalement et horizontalement), fonction image dans l'image (Freeze), zoom électronique (1,25 x, 1,5 x, 1,75 x, 2,0 x).
* Documentation complète de la procédure: saisie des données patient.
* Possibilité de stocker des images et des vidéos sur clé USB, mise en mémoire tampon des données sur stockage interne.
* Nouvelle opération de menu intuitivement contrôlable:
* Contrôle du système de caméra par des boutons de tête de caméra depuis le champ stérile.
* Clavier à membrane externe avec pavé tactile, idéal pour la désinfection par essuyage.
* Possibilité de documentation via des ports USB.
* Stockage crypté sur stockage interne.
Livré avec :
Support de stockage USB, 32 Go.
Clavier à membrane USB avec pavé tactile.
Câble d'alimentation.
 1 Tête de caméra numérique à une seule puce FULL HD avec zoom numérique 2x, 3 boutons sur la tête de la caméra dont deux programmables
Données techniques:
Capteur d'image: puce CMOS 1/3 ".
Pixels: 1920 (h) x 1080 (v) pixels.
La puce CMOS prend en charge le format d'entrée 16: 9.
Boutons de commande: 3 (2 d'entre eux librement programmables).
Particularités:
Technologie à une puce pour des images brillantes.
Affichage de l'image au format 16: 9 avec 1920 x 1080 pixels et balayage progressif 50 Hz ou 60 Hz.
L'entrée numérique garantit la meilleure qualité d'image possible
Acquisition d'image avec une résolution d'entrée de plus de 2 millions de pixels - 5 à 6 fois plus élevée qu'avec SD (en fonction du système de couleurs SD à comparer, à savoir PAL ou NTSC)
Deux boutons de tête de caméra librement programmables.
 1 Générateur de lumière froide à LED 175W
Source de lumière à LED pour utilisation avec endoscopes rigides et flexibles, avec module LED haute
performance intégré ã une haute intensité lumineuse et consommation minimale et donc adapté pour des applications exigeant des niveaux d'illumination élevés (une intensité lumineuse réglable)
Données techniques:
Type de lampe: LED haute performance.
Température de couleur: env. 6200 K.
Indice de rendu des couleurs (CRI):> 75.
Nombre de sorties de lumière: 1.
Réglage de l'intensité de la lumière: En continu manuel ou par bus de communication.
Alimentation: 100-240 VAC.
Fréquence: 50-60 Hz.
Particularités:
Longue durée de vie moyenne de la lampe de 30.000 heures.
Représentation naturelle des couleurs
Rendement énergétique très élevé grâce à la technologie LED la plus récente.
Adaptateur de lumière avec protection anti-éblouissement.
Bouton de veille avec fonction de mémoire pour la dernière valeur d'intensité lumineuse choisie.
Opération extraordinairement silencieuse.
Haute performance environnementale, puisque la lampe LED ne contient ni plomb ni mercure.
1* Câble de fibres de verre, diam. 4,8 mm, L = 230 cm
 1 Moniteur Full HD de 27" avec rétroélairage : :
Moniteur 27 pouces avec rétroéclairage LED :
Données techniques:
Diagonale de l'écran: 27 “(68,6cm).
Format d'image: 16: 9.
Taille d'image effective: 598 x 336 mm.
Résolution d'écran: 1920 x 1080
Luminosité: 900 cd / m² typ.
Entrées vidéo: 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1 x RGBS / YPBPR, 1 x S-Vidéo.
1 x composite / vidéo.
Sorties vidéo: 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1 x composite / vidéo, 1 x S-Vidéo.
Autres: 1 x GPI, 1 x RS-232C, 1 x USB Type B, 1 x RJ45.
Particularités:
Mode d'économie d'énergie pour une efficacité énergétique accrue et une durée de vie du moniteur plus longue (pour réduire les coûts d'exploitation).
Panneau IPS (avec panneau à cristaux liquides Full HD haute résolution et rétroéclairage LED).
Verre de protection (revêtement AR 9H).
Luminosité uniforme de tout l'écran.
Préréglages pour une utilisation optimale avec les systèmes d'imagerie de la même marque.
Fonction image à image et image dans image (affichage simultané de deux signaux vidéo).
Changement de température de couleur et de gamma convivial.
Idéal pour l'acquisition d'images, la résolution d'image et l'affichage d'images en standard Full HD en combinaison avec une caméra Full HD (scan progressif 1080p, format 16: 9, résolution 1920x1080 pixels).
Affichage 1080 / 50p et 1080 / 60p possible.
Les fonctions du moniteur sont contrôlables via le menu du moniteur (multilingue).
Construction compacte et légère.
Désinfection facile par essuyage.
Alimentation externe 24 VDC.
Boutons de contrôle facilement accessibles sous le panneau avant avec rétroaction haptique.
Construction légère grâce à un boîtier en plastique de haute qualité.
 1 Insufflateur électronique à CO2 40 L minimum
Insufflateur électronique CO2 avec écran tactile couleur convivial de 7 ”, mode Sensitive innovant pour applications sensibles, mode haut débit avec débit jusqu'à 40 l / min, système de sécurité pour la surveillance constante de la pression intra-abdominale et la réduction immédiate de toute surpression, y compris bus de communication
Caractéristiques techniques :
Débit de gaz: 0-40 l / min.
Pression: 0-30 mmHg (4000 Pa).
Deux modes d’insufflation: le mode haut débit (0 à 40 l / min.) Et le mode sensible innovant pour les applications sensibles (par exemple en pédiatrie).
Contrôle électronique et écran tactile couleur 7 ”.
Écran tactile pour les données suivantes:
- Mode d'insufflation.
- Pression de consigne (0-30 mmHg).
- Pression actuelle du patient.
- Valeur de consigne du débit de gaz (0-40 l / min).
- débit de gaz actuel.
- Consommation de gaz (0-999 l).
Caractéristiques particulières :
Mode sensible innovant pour les applications sensibles (par exemple en pédiatrie) en plus du mode haut débit avec des performances de débit allant jusqu'à 40 l / min.
Haut degré de sécurité des patients.
Surveillance aisée du processus d’insufflation avec l’écran tactile couleur convivial de 7 ”pour la sélection du mode d’insufflation et l’affichage des valeurs réelles, ainsi que pour la présélection précise des valeurs définies pour la pression et le débit.
Signaux d'alarme optiques et acoustiques en cas de surpression du patient.
Recharge de gaz entièrement automatique à commande électronique.
Système de sécurité: surveillance constante de la pression intra-abdominale; toute surpression est immédiatement réduite.
Applicable pour une utilisation en laparoscopie, en thoracoscopie, en proctologie (pour les opérations endoscopiques transanales) et en endoscopie des voies gastro-intestinales supérieures et inférieures, ainsi qu'en chirurgie cardiaque (chirurgie cardiaque ouverte ou assistée par endoscopie pour assurer une extrusion d'air optimale et minimiser les risques microembole de l'air et pour diminuer le taux de contamination et réduire le risque d'infection postopératoire d'une plaie - dans les cas de chirurgie cardiaque mini-invasive, et en chirurgie vasculaire (prélèvement de vaisseaux endoscopique). Livré avec :
* 01 Tuyau d’insufflation, stérilisable, diamètre intérieur 9 mm, longueur 250 cm
*Filtre à gaz, raccords ISO, hydrophobe des deux côtés, stérile, à usage unique, (paquet de 25)
* 01 Tuyau haute pression CO2, longueur 102 cm
 1 Pompe à galet unique pour l'irrigation ou l'aspiration de fluides
sous pression lors d'interventions chirurgicales et diagnostiques avec module SCB de communication activable séparément, pour une utilisation interdisciplinaire après l'installation de divers modules logiciels et en combinaison avec divers ensembles de tuyaux Pression d'irrigation pendant les procédures contrôlées par le debit / flux*:
- max. 500 mmHg *.
1* Set de tuyau, irrigation, FC, réutilisable, stérilisable pour Laparoscopie
 1 Chariot LC, sur 4 roulettes doubles antistatiques et blocables montant central muni d'une distrubition électrique intégrée avec 6 prises électriques, raccords de potentialité.
Dimensions en mm (lxhxp) :
* Chariot : 830 x 1474 x 730
* Console : 630 x 25 x 510
* Diamètre des roulettes : 125 mm
comprenant :
Module châssis chariot LC
Plate-forme chariot LC
Kit de montants
Console, large
Bloc tiroir verouillable, large
Porte-caméra
Support bouteille CO2
1 kit d'instrumentation de coeliochirurgie :
Optique :
* 1 Optique grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
1 * Optique diamètre 10 mm, longueur 32 cm, direction de visée variable 0° - 120°, avec sélecteur rotatif de la direction de visée, avec conduction de la lumière à fibre optique incorporée,
2* : Optique grand champ à vision directe de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée
TROCARTS :
* 6 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, Valve multifonctionnelle, diamètre 11 mm, longueur utile 10,5 cm se composant de :
Chemise de trocart sans valve , avec robinet pour insufflation
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle, diamètre 11 mm
* 8 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, diamètre 6 mm, longueur utile 10,5 cm, se composant de :
Chemise de trocart, sans valve
Mandrin de trocart
Valve multifonction
* 4 Réducteur, 11/5 mm
* 3 Gaine de réduction, réutilisable, diamètre de l'instrument 5 mm, diamètre extérieur de la chemise de trocart 11 mm
03 chemises de réduction de 11 à 5 mm.
INSTRUMENTS MONOPLAIRES :
*6 Pinces à préhension rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation, unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, un mors mobile, à dents particulièrement fines et atraumatiques, fenestrée, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de :
Poignée en matière plastique, avec crémaillère , surface d'appui large
Chemise extérieure métallique
Insert de pince
4 * Pince à préhension rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation
, unipolaire et raccord d'irrigation pour nettoyage, un mors mobile, largeur des mors 4,8 mm, à dents multiples, pour préhension atraumatique et précise, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :
Poignée en matière plastique, à crémaillère chirurgicale
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince
3 * Pince à dissection et à préhension
rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles, mors coudés à l'angle droit 90°, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
se composant de:
Poignée en matière plastique, sans crémaillère, avec surface d'appui large
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince
2 * Pince à dissection et à préhension
rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles, mors coudés à l'angle droit 90°, diamètre 10 mm, longueur 36 cm,
se composant de:
Poignée en matière plastique, sans crémaillère, avec surface d'appui large
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince
2 * dissecteur de Mixter coudée à 90°, rotatif à 360° diamètre de 10 mm, isolé, démontable, se composant de :
• Deux pinces à disséquer d'équivalent Kellyatraumatique, diamètre de 5mm, démontable
Poignée en matière plastique, sans crémaillère, avec surface d'appui large
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de pince
4 * Electrode de dissection et de coagulation,
en forme de L, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
* 5 Câbles unipolaires, avec prise de 4 mm, longueur 300 cm,
SUTURES ET LIGATURES :
2 * Macro porte-aiguille d'après KOH,
mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite à crémaillère désactivable, position d'arrêt à droite, mors droits, diamètre 5 mm, longueur 33 cm,
3* Macro porte-aiguille d’après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée
droite ergonomique à crémaillère désenclenchable, position de blocage à droite,
mors courbés à gauche diam. 5mm, longueur 33cm
4 * Applicateur de clips, démontable, rotatif, diamètre 10 mm, longueur 36 cm, pour clips en titane (taille moyenne), une fois le clip saisi, la crémaillère située sur la poignée immobilise les mors, se composant de:
Poignée en métal, à crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert
10* Boites de clip en titane, moyen, paquet de 16 recharges stériles de 10 clips chacune, à utiliser avec les applicateurs de clips
INSTRUMENTS BIPOLAIRES :
4 * Pince de coagulation bipolaire d'après MANHES, avec raccord pour coagulation bipolaire, à chemise intérieure mobile et mors non-rétractables, largeur des mors 3 mm, diamètre 5 mm, longueur 33 cm, se composant de:
Poignée souple bipolaire
Chemise extérieure
Chemise intérieure
Insert de pince
3* Câble HF bipolaire, pour coagulateurs Martin et Berchtold, longueur 300 cm
2 * Palpateur gradué en cm, diam. 5mm, L=36cm
2* Pousse-noeud CICE, modèle CLERMONT-FERRAND, pour technique de noeuds extracorporels, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
1 * Pousse-nœud
2 * Aiguilles à HF pour coagulation, isolée
2 * Ciseaux , d'après METZENBAUM, rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, droits, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux
2 * Ciseaux , d'après METZENBAUM, rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation pour nettoyage, deux mors mobiles, courbe, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux
AUTRES INSTRUMENTS :
*1 Tube d'irrigation et d'aspiration,
avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
3 * Canule pour pneumopéritoine d'après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, LUER-Lock, autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm
1* Valise pour contenir l'ensemble des instruments
Materiel de nettoyage, de stérilisation, de rangement et d'entretien:
2* Pistolet de nettoyage
Pistolet de nettoyage pour rincer et sécher rapidement, se branche sur un tuyau standard d'arrivée d'eau ou d'air comprimé, avec tuyau renforcé, livré avec embout de nettoyage et support mural. Les embouts sont destinés à nettoyer les différents instruemnts utilisés chemise, canules, pinces …)
2 - Sets de nettoyage des instruments comprenant chacun:
¤ 2 Brosse de nettoyage stérilisable, pour instruments diam. 2,5 mm
¤ 2 Brosse de nettoyage stérilisable, pour instruments diam. 7 mm
¤ 2 Brosse de nettoyage stérilisable, pour instruments diam. 11 mm
. 3 Kit de Brosse de nettoyage pour chemises et fourreaux de trocart à usage unique
. 3 Kit de Brosses de nettoyage pour tubes d’aspiration à usage unique
. 3 Kit de Brosse de nettoyage pour pinces et ciseaux à usage unique
3* Containers pour la stérilisation et le stockage
se composant de:
Couvercle du container
Cuve du container
Disque de rétention de germe
Livré avec:
1 panier
2 étiquette sans inscription
2 Drapeau de couleur, bleu
1 tapis siliconé
1* Bacs de nettoyage et de désinfection - Dim. ext 740X220X132mm –
1* Bacs de nettoyage et de désinfection - Dim. Ext 594X381X141mm –
Article n° 2 | Article n° 2 |  | 3 | 0
LAPAROTRAINER Appareil tout-en-un compact, robuste, portable et à hautes performances variables
intégrant les composants suivants pour l'imagerie et la documentation pour une variété d'applications
endoscopiques :
* Moniteur,
* Unité de commande de caméra à utiliser avec des têtes de caméra à une seule puce et
des endoscopes vidéo,
* Source de lumière
* Documentation.
Données techniques:
Éclairage par source lumineuse LED haute performance, température de couleur: 5 700 K,
durée de fonctionnement de la lampe jusqu'à 30 000 h.
Affichage de l'image par écran LCD TFT 18,5 ”avec rétroéclairage LED
résolution 1920 x 1080 (Full HD), contraste 1200: 1, luminosité typ. 500 cd / m².
Module de traitement d'image intégré.
Six emplacements USB 2.0 pour clé USB, clavier, souris, pédale de commande et imprimante.
Format de stockage: Images: JPEG, Vidéos: MPEG-4.
Taille de stockage interne: 50 Go.
Sortie DVI pour connecter un moniteur externe (1920x1080p).
Type de protection contre l'humidité: IPX 0.
Fonctionnalités:
- Compatible avec une grande variété de têtes de caméra et d'endoscopes vidéo.
* Deux connecteurs de caméra différents, y compris la possibilité intuitive, basée sur une interface utilisateur,
de permuter entre différentes têtes de caméra ou endoscopes vidéo.
* Prend en charge les têtes de caméra en combinaison avec des endoscopes rigides et flexibles,
ainsi qu'avec des endoscopes vidéo flexibles réutilisables et à usage unique.
* Image cristalline avec écran TFT 18,5 ”,
* Module de traitement d'image: image rotative à 180 °, ainsi que mise en miroir (verticalement et
horizontalement), fonction image dans l'image (gel), zoom électronique (1,25 x, 1,5 x, 1,75 x, 2,0 x),
filtre pour fibroscopes,
configuration de la luminosité de la caméra, masque de cercle à des fins de formation et d'éducation.
- Documentation complète de la procédure:
Saisie des données patient,
Possibilité de stocker des images et vidéos au choix sur clé USB ou réseau, mise en mémoire tampon
des données sur stockage interne
- Éclairage naturel:
Source lumineuse LED haute performance, rendement lumineux comparable à une lampe
au xénon de 175 watts, avec rendu naturel des couleurs proche de la lumière du jour, température
de couleur de 5700 K, durée de fonctionnement de la lampe jusqu'à 30 000 h.
* Conception robuste, portable et ergonomique, permettant un transport confortable.
* Nouvelle opération de menu intuitivement contrôlable:
Interface à écran tactile pour un contrôle intuitif, surface en verre pour un nettoyage idéal,
clavier à membrane externe avec pavé tactile, idéal pour la désinfection par lingettes,
* Adaptation VESA 100 pour montage sur chariot ou bras de flèche.
* Possibilité de documentation via USB.
 1 Tête de caméra numérique à une seule puce FULL HD avec zoom numérique 2x, 3 boutons
sur la tête de la caméra dont deux programmables
Données techniques:
Capteur d'image: puce CMOS 1/3 ".
Pixels: 1920 (h) x 1080 (v) pixels.
La puce CMOS prend en charge le format d'entrée 16: 9.
Balayage progressif (plein écran) pour l'affichage de 50 ou 60 images par seconde.
Objectif: Objectif intégré, focale fixe f = 16 mm, mise au point manuelle.
Sensibilité minimale à la lumière: 1,4 lux (f = 1,4 mm).
Boutons de commande: 3 (2 d'entre eux librement programmables).
Particularités:
Technologie à une puce pour des images brillantes.
Affichage de l'image au format 16: 9 avec 1920 x 1080 pixels et balayage progressif 50 Hz ou 60 Hz.
L'entrée numérique garantit la meilleure qualité d'image possible et élimine la nécessité de convertir les signaux d'entrée analogiques en formats de sortie numérique, ce qui peut entraîner une perte de qualité d'image.
Acquisition d'image avec une résolution d'entrée de plus de 2 millions de pixels - 5 à 6 fois plus élevée qu'avec SD (en fonction du système de couleurs SD à comparer, à savoir PAL ou NTSC).
Deux boutons de tête de caméra librement programmables.
1* Câble de fibres de verre, diam. 4,8 mm, L = 230 cm
1* Modèle laparoscopique d'après Szabo-Berci-Sackier
* Destiné à l’apprentissage des différents gestes laparoscopiques et des diverses techniques
de suture en particulier.
* Dessus avec ouvertures circulaires recouvertes d’une membrane sont disposées de façon à
reproduire les points de perforation endoscopiques typiques
* Equipé d'un porte-endoscope souple afin que le chirurgien puisse manipuler les instruments
à deux mains
* Permettant à à'opérteur d'acquérir la dextérité et la précision nécessaires
à la pratique d’interventions laparoscopiques réussies
1* Chariot adapté au Système Compact
Instruments Coelioscopie pour Dry Lab
Optique :
* 1 Optique grand champ à vision directe de 0°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
* 2 Optique grand champ à vision directe de 30°,
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
TROCARTS :
* 4 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, diamètre
11 mm, longueur utile 10,5 cm se composant de :
Chemise de trocart sans valve
Mandrin de trocart
Valve multifonctionnelle
* 8 Trocarts, à pointe pyramidale, avec robinet pour insufflation, diamètre
6 mm, longueur utile 10,5 cm, se composant de :
Chemise de trocart, sans valve
Mandrin de trocart
Valve multifonctionn
* 3 Réducteurs, 11/5 mm
INSTRUMENTS MONOPLAIRES :
*6 Pinces à préhension
rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation
unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour
nettoyage, un mors mobile, à dents particulièrement fines et
atraumatiques, fenestrée, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de :
Poignée en matière plastique, avec crémaillère d'après MANHES, surface d'appui large
Chemise extérieure métallique
Insert de pince
4 * Pinces à préhension d'après MANHES,
rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation
unipolaire et raccord d'irrigation pour nettoyage, un mors
mobile, largeur des mors 4,8 mm, à dents multiples, pour
préhension atraumatique et précise, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :
Poignée en matière plastique, à crémaillère chirurgicale
Chemise extérieure, isolée
Insert de pince
3* Pinces à dissection et à préhension d'après KELLY, rotative, démontable, isolée,
avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord LUER-Lock pour nettoyage, deux
mors mobiles, mors longs, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique
Insert de pince
3 * Paires Ciseaux , d'après METZENBAUM,
rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation
unipolaire, avec raccord d'irrigation pour nettoyage, deux
mors mobiles, droits, diamètre 5 mm, longueur 36 cm,
à utiliser avec des trocarts de diamètre 6 mm, se composant de :
Poignée en matière plastique, sans crémaillère
Chemise extérieure métallique, isolée
Insert de ciseaux
SUTURES ET LIGATURES :
2 * Macro porte-aiguilles d'après KOH,
mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite
à crémaillère désactivable, position d'arrêt à droite, mors
droits, diamètre 5 mm, longueur 33 cm,
3* Macro porte-aiguille d’après KOH,
mors en carbure de tungstène, poignée droite ergonomique
à crémaillère désenclenchable, position de blocage à droite,
mors courbés à gauche diam. 5mm, longueur 33cm
extracorporels, diamètre 5 mm, longueur 36 cm
* 02 Systèmes de désinfection,
dimensions extérieures (l x p x h): 740 x 220 x 132 mm
comprenant:
1. Bac en plastique
2. Panier perforé
3. Couvercle
Article n° 3 | Article n° 3 |  | 4 | 0
BISTOURI ELECTRIQUE MONO ET BIPOLAIRE Le générateur électro-chirurgical de nouvelle génération, intuitif à usage général pour l’incision et la coagulation à appliquer au tissu cible au moyen d’une électrode pendant les actes chirurgicaux invasifs, chirurgie ouverte et endoscopique.
CARACTERISTIQUES GENERALES :
Le bistouri à installer sur un bras de suspension plafonnier chirurgical ou chariot mobile.
Circuit Monopolaire :
· Contrôles distincts de la puissance de coupe et de coagulation
· Affichage numérique pour la puissance de coupe en Watts
· Affichage numérique pour la puissance de coagulation en Watts
· Circuit Bipolaire :
· Affichage numérique de la puissance en Watts
· Prise de branchement distincte de celle du circuit monopolaire
Deux tonalités différentes pour le fonctionnement en coupe et en coagulation
Ø Contrôle au niveau des électrodes actives :
· Contrôle par pédale étanche : Avec des interrupteurs distincts pour la coupe et pour la coagulation
· Système de vérification de la continuité du circuit entre l’électrode de retour et l’appareil.
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :
Efficacité à 99% pour l’isolation du circuit électrique haute fréquence
Ø Ajustement automatique de la puissance en fonction de l’impédance tissulaire
Système de sécurité pour plaque de retour : monitorage permettant la bonne position de la plaque et arrêt automatique du système en cas de défaut de contact de la plaque en cas de défaut de contact de la plaque (Garantie Zéro brûlure).
Ø Ajustement automatiquement de la puissance de sortie en fonction du mode choisi
Ø Système de la vérification de la continuité de circuit entre l’électrode de retour et l’appareil
Ø Tout système et alarme (minimum deux tonalités différentes pour le fonctionnement en coupe et en coagulation) de sécurité
Ø Comprendre pour les modes suivants les options minimales :
· Monopolaire :
§ Coupe :
ü Coupe pure
ü Coupe avec hémostase
ü Dessiccation qui fournit l'hémostase (dessiccation aux tissus qui sont en contact avec l'électrode active)
§ Coagulation
ü Coagulation fulgurate / Spray
ü Coagulation soft : délivrance douce pour coagulation.
ü Coagulation forced
· Bipolaire :
· Coagulation précise pour dissection et exposition dédié aux structures très fines (pour la micro chirurgie par exemple )
· Coagulation forcée
· Coagulation soft
Caractéristiques techniques :
· Puissances pour mode monopolaire :
Puissance de coupe : de 0 à 300W minimum avec une impédance égale ou inférieur à 500 ohms
Puissance de coagulation: de 0 à 120 W minimum avec une impédance égale ou inférieure à 500 Ohms
Ø Puissances pour mode Bipolaire : de 0 à 100W minimum
Accessoires minimums :
· 01x pédale double, monopolaire, étanche, avec commande coupe et coagulation, câble de raccordement de 3 m minimum ;
· 01 pédale pour la commande bipolaire avec câble de minimum 3m ;
2 plaque neutre en acier inoxydable, avec câbles de raccordement.
· 100 x plaque neutre usage unique, double zone, garantie 0 brulures pour adulte avec câble de raccordement
· 04x manche porte–électrode monopolaire avec 2 interrupteurs digitaux doubles et câble de raccordement de 3m minimum, stérilisables
· 3 jeux de (6) électrodes en acier inox (3 lames, 3 boules) stérilisables
· 02x Câble de raccordement pour instruments bipolaires stérilisable
· 2 pince bipolaire, courbe, modèle long 26 cm environ avec câble de raccordement stérilisable
· 2 pince bipolaire, courbe, modèle long 20 cm environ avec câble de raccordement stérilisable
· 2 pince bipolaire, droite, modèle long 16 cm environ avec câble de raccordement stérilisable
· 1 pince bipolaire, droite, modèle standard 12cm environ avec câbles de raccordement stérilisable
· 1 câble d’alimentation secteur avec une longueur 2 m minimum.
Livré avec :
· 3 boites inox avec support pour électrodes stérilisables
· 3 boites pour stérilisation individuelle des manches et câbles
N.B :
Un chariot mobile adapté au bistouri
· En plus ce qui précède, le bistouri doit être livré, installé et mis en marche avec tous autres accessoires pouvant assurer toutes ses fonctionnalités techniques et cliniques
· Les dimensions des accessoires sont définies à titre indicatif, des dimensions équivalentes et qui assurent les mêmes fonctionnalités peuvent être acceptées en concertation avec l’utilisateur
Tous les accessoires doivent être de la même marque que le bistouri
|  | TOTAL HTVA/HDD |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ………………………………Dirhams HTVA & HDD.